FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – zadanie nr 1
Przedmiot zamówienia:
Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt.
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w poniższej tabeli:
Lp.	PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI	Wartość wymagana	Oferowana wartość*
I	Fotel do podawania cytostatyków - 19 szt.
	Typ urządzenia (model)	Podać
	Producent/Kraj pochodzenia	Podać
	Rok produkcji	2020
	Oznakowanie CE	Tak
	Parametry techniczne
	Fotel przeznaczony do ułożenia pacjenta w pozycji siedzącej lub leżącej podczas podawania cytostatyków, dializ, poboru krwi oraz chemioterapii	Tak
	Długość całkowita 215 cm ± 5%	Tak, podać
	Minimalna szerokość siedziska 57-60 cm	Tak, podać
	Maksymalna szerokość fotela wraz z podłokietnikami 85 cm	Tak, podać
	Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie minimum: +74° do -15°	Tak, podać
	Elektryczna regulacja oparcia, siedziska, wysokości oraz podudzia, za pomocą pilota. / Regulacja segmentu podudzia w zakresie minimum: -35° do +15°	Tak, podać
	Przechył Trendelenburga w zakresie min. -15°	Tak, podać
	Konstrukcja fotela wykonana z metalowych elementów – malowanych proszkowo	Tak
	Waga fotela ≤ 70kg	Tak, podać
	Maksymalne obciążenie ≥ 180 kg	Tak, podać
	Fotel przejezdny na 4 kołach o średnicy 7-10 cm z możliwością blokady kół	Tak
	Segment podudzia wyposażony w tapicerowany podnóżek o regulowanym wysuwie.	Tak
	Tapicerka wykonana z materiału odpornego na czyszczenie oraz środki dezynfekcyjne	Tak
	Możliwość łatwego demontażu materaca oraz poszycia bez użycia dodatkowych narzędzi.	Tak
	Możliwość wyboru kolorystyki z palety ral po podpisaniu umowy z wykonawcą	Tak
	Fotel wyposażony w dwa podłokietniki z regulowaną wysokością oraz kątem ustawienia, w pozycji Trendelenburga składane na równo z segmentem siedziska	Tak
	Informacje dodatkowe
	Okres gwarancji min. 24 miesiące max. 60 miesięcy	Podać
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury.	Tak
	Dostawa wraz ze szkoleniem personelu w zakresie obsługi i eksploatacji.	Tak
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury.	Tak
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury.	Tak
	Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.	Podać
	Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym.	Podać

*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
2. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł] / (6 = 4 x 5)	VAT / [%]	Cena jednostkowa / brutto [zł] / (8 = 9/4)	Wartość brutto / 9=6+7	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Fotel do podawania cytostatyków	szt.	19
Razem cena oferty

Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za cenę ……………. złotych, słownie  ………………………………….……………… złotych, dnia………………………………….

....……………………………………………………….
        podpis osoby lub osób upoważnionych
        do reprezentowania wykonawcy