Załącznik nr 11 do SWZ – po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.9.10.2021

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 10
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników do podawania tlenu przez nos, drenów do tlenu, nebulizatorów, masek z nebulizatorem, masek z rezerwuarem, masek z drenem, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
    6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr
     …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, słownie złotych : ...........................................................
 .....................................................................................................................................zgodnie z poniższą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedno- / stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9=8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nebulizatory jednokrotnego użytku sterylne dla dorosłych z ustnikiem, drenem tlenowym długości 2,0 m (+/- 10 cm), wykonane z przezroczystego, nietoksycznego PCV. / Pojemność 10 ml lub 15 ml lub 20 ml ze skalą cyfrową na 2, 4, 6, 9, 12 i 15 ml lub ze skalą cyfrową co 2 ml Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z co najmniej pięcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Pakowane pojedynczo.	szt.	5 000
2.	Maski tlenowe z nebulizatorem i drenem długości 2 m (+/- 10 cm) dla noworodków; wykonane z przezroczystego, miękkiego, nietoksycznego PCV. Wyposażone w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 6 ml lub 8 ml lub 10 ml (skalowany co 1 ml - cyfrowo co 1 ml lub co 2 ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z co najmniej sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła / drenu z uniwersalnymi łącznikami. / Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar S	szt.	1 500
3.	Maski tlenowe z nebulizatorem i drenem długości 2 m (+/- 10 cm) dla dzieci; wykonane z przezroczystego, miękkiego, nietoksycznego PCV. Wyposażone w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 6 ml lub 8 ml lub 10 ml (skalowany co 1 ml - cyfrowo co 1 ml lub co 2 ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z co najmniej sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowany pojedynczo. Rozmiar M	szt.	250
4.	Maski tlenowe z nebulizatorem i drenem dla dorosłych, wykonane z przezroczystego, miękkiego, nietoksycznego PCV. Maski o anatomicznym kształcie, posiadające regulację obwodu głowy. / Wyposażone w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do / nebulizatora. Nebulizator o pojemności 8 ml lub 10 ml (skalowany co 1 ml- cyfrowo co 1 ml lub co 2 ml l). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z co najmniej sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiary: L, XL	szt.	1 000
5.	Maski tlenowe z rezerwuarem i drenem o długości 2 m (+/- 10 cm) dla dorosłych. Wykonane z przeźroczystego, miękkiego, nietoksycznego PCV. Wyposażona w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne z silikonowymi zastawkami, obrotowy łącznik do worka z silikonową zastawką. Worek o pojemności 1000 ml. Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z co najmniej sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiary: L, XL	szt.	2 500
6.	Maski tlenowe z rezerwuarem i drenem długości 2 m (+/- 10 cm) dla dzieci. Wykonane z przeźroczystego, nietoksycznego, miękkiego PCV. Wyposażone w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne / z silikonowymi zastawkami, obrotowy łącznik do worka z silikonową zastawką. Worek o pojemności 1000 ml. Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z co najmniej sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar M	szt.	500
7.	Maski tlenowe z rezerwuarem i drenem długości 2 m (+/- 10 cm) dla noworodków. Wykonane z przeźroczystego, nietoksycznego, miękkiego PCV. Wyposażone w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne z silikonowymi zastawkami, obrotowy łącznik do worka z silikonową zastawką. Worek pojemności 1000 ml. Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z co najmniej sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar S	szt.	250
8.	Maski tlenowe z drenem 2 m (+/- 10 cm) dla dorosłych. Wykonane z przeźroczystego, nietoksycznego, miękkiego PCV. Wyposażone w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne, obrotowy łącznik, rozłączany dren przekroju gwiazdkowym z co najmniej sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiary: L, XL	szt.	500
9.	Maski tlenowe z drenem długości 2 m (+/- 10 cm) dla dzieci. / Wykonane z przeźroczystego, miękkiego, nietoksycznego PCV. Wyposażone w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne, / obrotowy łącznik, rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z co najmniej sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar M	szt.	500
10.	Maski tlenowe z drenem 2 m (+/- 10 cm) dla noworodków. Wykonane z przeźroczystego, miękkiego, nietoksycznego PCV. Wyposażone w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne, obrotowy łącznik, rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z co najmniej sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane indywidualnie. Rozmiar: S	szt.	1 500
11.	Cewniki do podawania tlenu przez nos dla dorosłych standard. Wykonane z przeźroczystego, miękkiego, nietoksycznego PCV. Miękkie, anatomiczne końcówki donosowe, dren o długości 2 m (+/-_ 10 cm), o przekroju gwiazdkowym z o najmniej sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu, uniwersalny łącznik. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo.	szt.	15 000
12.	Cewniki do podawania tlenu przez nos dla noworodków. Wykonane z miękkiego, nietoksycznego i przeźroczystego PCV. Miękkie końcówki donosowe, dren o długości 200 cm (+/- 10 cm) o przekroju gwiazdkowym z o najmniej sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu, uniwersalny łącznik. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo.	szt.	500
13.	Cewniki do podawania tlenu przez nos dla dorosłych. Wykonane z medycznego PCV. Miękkie końcówki donosowe, dren o długości 5 m – 7 m, o przekroju gwiazdkowym z o najmniej sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu, uniwersalny łącznik. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo.	szt.	625
14.	Dreny tlenowe wykonane z miękkiego, przeźroczystego, nietoksycznego PCV, o długości 2 m (+/- 10 cm). Dreny o przekroju gwiazdkowym z co najmniej pięcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo.	szt.	750
15.	Dreny tlenowe wykonane z miękkiego, przeźroczystego, nietoksycznego PCV, o długości 15 m (+/- 10 cm). Dreny o przekroju gwiazdkowym z o najmniej pięcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyroby jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo.	szt.	100
	RAZEM:					X		X	X