Załącznik nr 15 do SWZ – po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.9.14.2021

Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 14

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy układów oddechowych do resuscytacji do posiadanego przez Zamawiającego aparatu NEOPUFF oraz maseczek, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
4. Dostarczone Zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do …… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ……………………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………………...
7. Wykonawca oferuje realizacje niniejszego zadania za cenę ………………. złotych, słownie złotych: ………………………., zgodnie z następująca kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedno- / stka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9=8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji dla niemowląt NEOPUFF F&P, zawierający: / - ramię wdechowe niepodgrzewane o długość linii wdechowej min. 145 cm, zastawka PEEP zabezpieczona kapturkiem. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19 mm średnica zewnętrzna. Układ ze złączką T przeznaczony jest do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 5-15 L/min.	szt.	50
2.	Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji dla niemowląt NEOPUFF F&P, zawierający: / - ramię wdechowe podgrzewane, o długość linii wdechowej min. 120 cm, zastawka PEEP zabezpieczona kapturkiem. Dodatkowe ramię wdechowe do połączenia z komorą nawilżacza NEOPUFF. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19 mm średnica zewnętrzna. Układ ze złączką T przeznaczony jest do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 5-15 L/min.	szt.	10
3.	Maska do resuscytacji noworodków (rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego) zaprojektowana w sposób zapewniający komfortowe dopasowanie do twarzy noworodka przy równoczesnym umożliwieniu uzyskania stopnia szczelności wymaganej przy resuscytacji - okrągła. Materiał, z jakiego wytwarzane są maski, jest miękki, przeźroczysty i nie zawiera lateksu ani plastyfikatorów DEHP. Wszystkie maski wyposażone są w mocowanie stożkowe 15 mm typu męskiego, zgodne z normą ISO, dzięki czemu maski mogą być podłączane do większości powszechnie stosowanych aparatów do resuscytacji / Rozmiary masek: / a) 24 mm - 35 mm / b) 38 mm - 42 mm / c) 48 mm - 72 mm / * Wymaga się zaoferowania co najmniej jednego rozmiaru maski dla każdego z powyżej określonych przedziałów	szt.	20
4.	Układ oddechowy uniwersalny, jednorazowego użytku do większości modeli respiratorów (pracujący co najmniej z respiratorami Maquet Servo n, Maquet Servo i oraz Babylog 8000) podwójnie podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę zarówno w drenie na linii wdechowej jak i na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren linii wydechowej bez pułapki wodnej, wykonany z materiału typu MicroCell, odporny na zagniecenia/uszkodzenia (materiał pozwalający na eliminację skroplin w gałęzi wydechowej poprzez zastosowanie technologii membrany przepuszczalnej i odparowywującej nadmiar wilgoci na zewnątrz drenu), w komplecie dren proxymalny - część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów, jak również do podłączenia urządzenia do podawania tlenku azotu. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego lub kołnierz pełniący funkcje 2 pływaków. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony dla pracy respiratora przy przepływie < 4L/min. Elastyczność układu zalecana do stosowania podczas wykorzystania funkcji oscylacyjnej respiratora. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność.	szt.	220

Zamawiający dopuszcza wycenę poszczególnych pozycji pakietu w pełnych opakowaniach zbiorczych z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest wycenić taką liczbę pełnych opakowań, które sumarycznie będą zawierały co najmniej liczbę sztuk wymaganą przez Zamawiającego. W przypadku wyceny asortymentu w pełnych opakowaniach Wykonawca w kolumnie nr 3 jako jednostka miary wpisuje op. i podaje jego wielkość, natomiast w kolumnie 4 wskazuje oferowaną ilość pełnych opakowań. Ze względu na obowiązek przyjmowania przez Zamawiającego na etapie realizacji wyłącznie pełnych opakowań, nadwyżka sztuk ponad wymaganą przez Zamawiającego ilość stanowić będzie koszt Wykonawcy.