## Arkusz1
Załącznik nr 6 do SWZ po zmianach z dnia 29.09.2021 r. Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.50.5.2021 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 5 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy testów i akcesoriów do sterylizacji, zwanych dalej wyrobami. 2. W ramach przedmiotu umowy i jego cenie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć z pierwszą dostawą - dwa przyrządy testowe do procesu Bowie – Dick kompatybilene z testam w pozycji 1 - dwa przyrządy testowe do procesu kontrolo wsadu kompatybilene z testam w pozycji 3 - jeden przyrząd testowy kontroli mycia narzędzi rurowych, chirurgii małoinwazyjnej oraz endoskopii giętkiej. Co najmniej dwa stopnie trudności symulacji zabrudzień. Kompatybilny z testami w pozycji 4. 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 3.1. Test symulacyjny typu Bowie – Dick w formie samoprzylepnych, pokrytych polimerem testów paskowych – wymieniony w poz. 1 tabeli: - temperatura 134ºC, czas 3,5 minuty, - kontrolujący penetrację i jakość pary, - oświadczenie producenta o nietoksyczności wskaźników; 3.2. Wieloparametrowy test kontroli cyklu sterylizacji parowej TST VI klasy – wymieniony w pozycji 2 tabeli: - temperatura 134ºC – czas 5,3 minut i 121ºC – czas 15 minut, - wrażliwy na wszystkie parametry krytyczne cyklu, - oświadczenie producenta o nietoksyczności wskaźników; 3.3. Zintegrowany test do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną złożonych narzędzi rurowych i litych oraz pakietów porowatych – wymieniony wpoz. 3 tabeli, - samoprzylepne testy paskowe pokryte polimerem. 3.4. Test skuteczności mycia w myjni dezynfektorze z naniesioną substancją testową – wymieniony w poz. 4 tabeli: - samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego z naniesioną substancją wskaźnikową - materiał testowy naniesiony na teście o powierzchni minimum 1 cm2, - oświadczenie producenta o nietoksyczności wskaźników; 3.5. Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną zmieniającym zabarwienie z niebieskiego na ciemnobrązowy po procesie sterylizacji – wymienione w poz. 5 i 6 tabeli: - trzyrzędowe z zapisem informacji wzdłuż przesuwu, - kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego metkownicami firmy GKE, - etykiety wskazane w poz. 5 - w kolorze niebieskim, - etykiety wskazane w poz. 6 - w kolorze czerwonym; 3.6. Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru zmieniającym zabarwienie zniebieskiego na zielony po procesie sterylizacji wymienione w poz. 7 tabeli: - trzyrzędowe z zapisem informacji wzdłuż przesuwu, - kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego metkownicami firmy GKE; 3.7. Koperty systemu dokumentacji do archiwizacji jednego dnia pracy dwóch sterylizatorów – wymienione w poz. 8 tabeli: - na kopercie miejsce do archiwizacji 10 wsadów jednego sterylizatora z miejscami na wklejenie etykiet referencyjnych wsadu oraz testów kontroli wsadu. 3.8. Samoprzylepne etykiety do kontenera ze wskaźnikiem parą wodną – wymienione w poz. 11 tabeli: - temperatura 134ºC – 5,3 min; 121ºC – 15min - możliwość opisania kontenera - rozmiar 67x39mm (+-5mm) 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. Dokumenty wymienione w punktach 3.1, 3.2, 3.4 zostaną dostarczone wraz z ofertą. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Test symulacyjny typu Bowie – Dick - | op. | 10 a' 250 szt. lub 7 a' 400 szt.
2. | Wieloparametrowy test kontroli cyklu sterylizacji parowej TST VI klasy - op. a 200 szt. | op. | 5
3. | Zintegrowany test do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną złożonych narzędzi rurowych i litych oraz pakietów porowatych - op. a 500 szt. | op. | 20 a' 500 szt. lub 40 a' 250 szt. lub 25 a' 400 szt.
4. | Test skuteczności mycia w myjni – dezynfektorze w formie samoprzylepnych testów z substancją wskaźnikową | op. | 35 a' 320 szt. lub 112 a' 100 szt.
5. | Etykiety w kolorze niebieskim dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną zmieniającym zabarwienie z niebieskiego na ciemnobrązowy po procesie sterylizacji; op. a 12 rolek | op. | 10
6. | Etykiety w kolorze czerwonym dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną zmieniającym zabarwienie z niebieskiego na ciemnobrązowy po procesie sterylizacji; - op. a 12 rolek | op. | 20
7. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru zmieniającym zabarwienie z niebieskiego na różowy po procesie sterylizacji - op. a 12 rolek | op. | 5
8. | Koperty systemu dokumentacji do archiwizacji jednego dnia pracy dwóch sterylizatorów; op. a 100 sztuk | op. | 8
9. | Arkuszowy test kontroli zgrzewa nadający się do kontroli zgrzewa opakowań wszystkich typów (na parę i na plazmę) - op. a 250 szt. | op. | 10
10. | Arkuszowy test kontroli zgrzewa nadający się do kontroli zgrzewa opakowań TYVEK | op. | 8 a' 100 szt. lub 4 a' 250 szt.
11. | Samoprzylepna etykieta do kontenera ze wskaźnikiem parą wodną rozmiar 67 x39mm (+-5mm) -temperatura 134ºC – 5,3 min; 121ºC – 15min | op. | 14
12. | Pisak - marker do opisywania , znakowania pakietów sterylizacyjnych, odporny na warunki sterylizacji bez zawartości ołowiu, cienki gr 0,75, kolor czarny | szt. | 150
13. | Test do kontroli dezynfekcji termicznej 90°C/5 minut op. 100 szt Dopuszca się tolerancję na czas (6%) i temperaturę 1oC | op. | 40
14. | Test wykrywania pozostałości białkowych na badanych powierzchniach, gotowy do użycia, do stosowania w obszarze medycznym. bardzo wrażliwy.Jednoelementowy składajacy się z wymazówki orzaz substancji testowej Kontrastowy łatwy do interpretacji wyniku wskaźnik zmiany koloru. np. z ciemnożóltego na niebieski | op. | 12 a' 20 szt. lub 10 a' 25 szt.
15. | Test chemiczny do sterylizacji plazmowej - Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny, samoprzylepny wykonany w formie paska typu Tyvek na którym naniesiono kolorową substancję testową, przeznaczone do sterylizacji nadtlenkiem wodoru | op. | 100 a' 400 szt. lub 200 a' 200 szt. lub 160 a' 250 szt.
RAZEM:
UWAGA!
*Wykonawca zobowiązany jest w kol. 4 jednoznacznie wskazać oferowaną ilość szt. w zależności od zaoferowanej wielkości opakowania