## Arkusz1
Załącznik nr 9 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.50.8.2021 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 8 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kontenerów do sterylizacji narzędzi, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 5. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 6. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Pojemnik sterylizacyjny z zaworami, materiał: aluminium 5005* * Pojemniki wykonane zgodnie z normą PN-EN 868-8/EN 868-8, PN-EN ISO 11607-1/EN ISO 11607-1 oraz dyrektywą 93/42/EEC * Wanna pojemnika wykonana bezszwowo, wytłoczona z blachy ze stopu aluminium 5005 o grubości 2 mm. * Górna krawędź wanny pojemnika z blachą wywiniętą do wewnątrz pojemnika w celu zwiększenia sztywności mechanicznej, zwiększenia powierzchni przylegania uszczelki i zwiększenia jej trwałości. * Wanna pojemnika wyposażona w dwa uchwyty transportowe oraz dwa gniazda do mocowania tabliczek. Uchwyty transportowe pojemnika wykonane z drutu ze stali nierdzewnej AISI 304-18/10 o średnicy 5 mm, powleczone osłoną silikonową dostępną w 6 kolorach do wyboru, * Pokrywa pojemnika wykonana bezszwowo, wytłoczona z blachy ze stopu aluminium 5005 o grubości 2 mm wyposażona w bezobsługowy zawór ciśnieniowo-próżniowy nie wymagający stosowania dodatkowych pokryw zabezpieczających. Pokrywa dostępna w 6 kolorach * Dwie klamry zamykające przymocowane do pokrywy, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304-18/10, zapewniające po zamknięciu równomierny nacisk pokrywy na całym obwodzie pojemnika oraz po otwarciu umożliwiające aseptyczne zdejmowanie pokrywy. * Odpowiednie wyprofilowanie wanny oraz pokrywy pojemnika pozwalające na bezpieczny system składowania i transportu pojemników jeden na drugim. * Wanna, pokrywa i zawory pojemnika sterylizacyjnego gwarantujące możliwość pracy bezobsługowej przez minimum 5000 cykli sterylizacyjnych (Pokrywy oraz zawory dostępne w kolorach: niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym, naturalny aluminium).
2. | Wymiar kontenera: 600 x 300 x 135 mm W komplecie z tacą sterylizacyjną wykonaną z blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej AISI 304/PN0H18N9 o wymiarze: 540 x 240 x 50 mm Taca sterylizacyjna wycinana z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej wzmocniona od spodu na całym obwodzie drutem ze stali nierdzewnej oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach. Duża perforacja dna tacy w kształcie kwadratów o wymiarze 4,0 x 4,0 mm w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzeniatkankowego. Zaokrąglone naroża tac ze szczelinami. | szt | 5
3. | Wymiar kontenera: 600 x 300 x 110 mm W komplecie z tacą sterylizacyjną wykonaną z blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej AISI 304/PN0H18N9 o wymiarze: 540 x 240 x 50 mm Taca sterylizacyjna wycinana z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej wzmocniona od spodu na całym obwodzie drutem ze stali nierdzewnej oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach. Duża perforacja dna tacy w kształcie kwadratów o wymiarze 4,0 x 4,0 mm w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego. Zaokrąglone naroża tac ze szczelinami. | szt | 2
4. | Wymiar kontenera: 460 x 300 x 110 mm W komplecie z tacą sterylizacyjną wykonaną z blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej AISI 304/PN0H18N9 o wymiarze: 380 x 240 x 70 mm Taca sterylizacyjna wycinana z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej wzmocniona od spodu na całym obwodzie drutem ze stali nierdzewnej oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach. Duża perforacja dna tacy w kształcie kwadratów o wymiarze 4,0 x 4,0 mm w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego. Zaokrąglone naroża tac ze szczelinami | szt | 10
5. | Wymiar kontenera: 300 x 300 x 110 mm W komplecie z tacą sterylizacyjną wykonaną z blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej AISI 304/PN0H18N9 o wymiarze: 240 x 240 x 70 mm Taca sterylizacyjna wycinana z jednolitego płata nierdzewnej blachy stalowej wzmocniona od spodu na całym obwodzie drutem ze stali nierdzewnej oraz uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach. Duża perforacja dna tacy w kształcie kwadratów o wymiarze 4,0 x 4,0 mm w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego. Zaokrąglone naroża tac ze szczelinami. | szt | 2
RAZEM: