        Załącznik nr 2 SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.25.1.20021

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego endoprotez barku urazowych/rekonstrukcyjnych, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
     1) dostarczać wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiającego
        przeprowadzenie zabiegu,
     2) udostępniać Zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu instrumentarium umożliwiającego implantację każdego z rodzajów wyrobów,
     3) dostarczyć wyroby oraz instrumentarium nie później niż 1 dzień roboczy przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia
     przesłanego drogą elektroniczna na adres …………………………………...lub zgłoszenia telefonicznego na numer ……………..……… . Za dni
     robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby, instrumentaria objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentaria spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................... złotych, (słownie złotych:.........................................
....................................................................................................................................................), zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – zadanie nr 1	Jedno -stka miary	Ilość	Cena jedno -stkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka / VAT (%)	Cena jedno -stkowa brutto / 8 = 9/4	Wartość brutto / 9=6 + 7	Producent/Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Endoproteza barku urazowa/rekonstrukcyja: / Trzpień ramienny-korundowany w górnej części, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo – trzonowy 135° , możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, cztery średnice 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm i cztery długości trzpienia. Dodatkowo opcja rewizyjna o długości 170 mm. / Panewka cementowana w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie. Panewka posiada znacznik RTG. / Panewka bezcementowa, w rozmiarach od 44 do 48 mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5 mm lub korowych o średnicy 4,5 mm. Opcjonalnie panewka 44 mm rewizyjna.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Insert polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48 mm. / Główka ramienna wykonana z inoxu, symetryczna o srednicach od 40 do 54, w różnych wysokościach i niesymetryczna o średnicach od 44 do 50, w różnych wysokościach. Każda średnica głowy posiada 2 lub 3 wysokości. / GLENOSFERA o rozmiarze 36 i 39 mocowana do panewki bezcementowej za pomocą śruby. / Insert ramienny METAL BACK: fi 36 i fi 39 mm. Wysokość 00,05,10 , wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej + metalowa podkładka, wbijany do trzpienia. / Elementy endoprotezy: / - trzpień endoprotezy / cementowany/bezcementowy - / - główka ramienna - / - panewka cementowana - / - panewka bezcementowa - / - insetr polietylenowy - / - glenosfera - / - insert ramienny METAL BACK - - śruby w opakowaniach sterylnych	szt. / szt. / szt. / szt. / szt. / szt. / szt. / szt.	12 / 12 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 5
	RAZEM:	x	x	x		x	x		x

........................, dn. ..............................
        ......…....................................................
        podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do
        reprezentowania wykonawcy