Załącznik nr 2 do SIWZ
po modyfikacjach z dnia 06.08.2021
Załącznik nr 1 do umowy TZ.LI.280.29.2021
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY
A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena / jednostkowa / netto	Wartość netto / 6=4x5	Stawka VAT / %	Cena / jednostkowa / brutto / 8=5+7	Wartość brutto / 9=6+7	Uwagi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Aparat HDR	szt.	1

2.	Usługi w ramach realizacji Umowy/ gwarancji: Koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu	szt.	1
Razem cena oferty

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.
* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:
L.p.	MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY / FUNKCJE / WARUNKI				Oferowana parametry / / funkcje / warunki*
I	Aparat HDR				Typ ……………………….... / Model …………………... / Producent………………….. / Kraj pochodzenia ………..
	Rok produkcji				2021
	Sprzęt posiada oznakowanie CE
	Aparat typu afterloader wysokiej mocy dawki - HDR (High Dose Rate) do brachyterapii
	Stosowany materiał radioaktywny Ir-192
	Wymagana aktywność źródła nominalnie 10 Ci ±10%,
	Średnica kapsuły ze źródłem ≤ 0,9 mm
	Liczba kanałów roboczych minimum 30 kanałów			< 40 kanałów- 0 pkt / ≥ 40 kanałów- 4 pkt
	Minimalny czas postoju źródła w jednej pozycji ≤ 0,1 s
	Krokowe pozycjonowanie źródła
	Gwarantowana ilość transferów źródła potwierdzona wykonanymi testami min. 5000
	Zakres ruchu źródła w kanale minimum 130 cm
	Dodatkowy pomiar czasu
	Liczba pozycji postoju źródła w kanale minimum 45
	Wbudowany detektor promieniowania
	Możliwość ręcznego wycofania źródła i kabla kontrolnego w sytuacjach awaryjnych
	Automatyczne przeliczanie czasu stosownie do bieżącej aktywności źródła
	Osłonowość sejfu umożliwiająca przechowywanie źródła o maksymalnej aktywności 12 Ci,
	Aparat jest wyposażony w niezależny od sieci zewnętrznej system zasilania awaryjnego
	Aparat jest wyposażony w system automatycznego awaryjnego wycofania źródła z niezależnym, zapasowym zasilaniem
	Aparat jest wyposażony w kabel kontrolny o długości równej długości kabla ze źródłem
	Przed wysunięciem źródła aparat automatycznie wykonuje test drożności kanału do końca aplikatora za pomocą kabla kontrolnego lub wykona test drożności do ostatniej zaplanowanej pozycji źródła
	System sterowania aparatu HDR
	Komputer sterujący aparatem HDR oparty na systemie Windows 10 Professional lub równoważnym, zalecany przez producenta aparatu
	Zainstalowany program antywirusowy, aktualizowany w ramach każdego przeglądu
	Kolorowy monitor
	Przechowywanie w komputerze sterującym aparatem HDR danych pacjentów, planów leczenia i historii frakcjonowania
	Drukarka laserowa A4 do drukowania raportów
	Funkcja raportowania bezpośrednio na stacji sterującej aparatem HDR
	Import, przy użyciu standardu DICOM, planów leczenia z oferowanego, kompatybilnego oprogramowania do planowania leczenia brachyterapii poprzez sieć szpitalną
	Import planów leczenia z oferowanego, kompatybilnego oprogramowania do planowania leczenia brachyterapii poprzez nośniki typu: CD/DVD, pamięć USB typu pendrive
	Zapis i przechowywanie informacji o każdej ekspozycji
	Możliwość eksportu danych na nośniki zewnętrzne
	Generowanie i drukowanie raportów z leczenia pacjentów
	UPS
	Wyposażenie do zapewnienia jakości i bezpieczeństwa
	Źródło Ir-192 do systemu HDR o aktywności 10 Ci ± 10 % dostarczone w momencie instalacji urządzenia
	System dozymetryczny ( komora studzienkowa wraz z dawkomierzem) kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem - komora studzienkowa PTW wyposażona w złącze typu M, współpracująca z dawkomierzem UNIDOS PTW
	Termohigrobarometr – konieczny do określenia wartości KERMY tzn. bezpiecznego użytkowania aparatu HDR, odpowiednim certyfikatem wzorcowania, aktualizowane w okresie trwania gwarancji na przedmiot zamówienia – 2 sztuki System do monitorowania pacjenta w trakcie terapii zapewniający dwukierunkową komunikację.
	Co najmniej dwa niezależnie działające urządzenie do weryfikacji pierwszej pozycji źródła (autoradiogram z filmami samowywołującymi i linijka)
	Kontener transportowy i kontener awaryjny dla źródła promieniowania z kompletnym zestawem awaryjnym
	Współpraca z zabezpieczeniem drzwi bunkra, zapewniająca wycofanie źródła w razie otwarcia drzwi w trakcie terapii
	Aplikatory do brachyterapii
	Zestaw wielokanałowego aplikatora dopochwowego typu multichannel, min. 6 kanałów obwodowych, przystosowanego do obrazowania CT/MR wraz z sondą domaciczną. Zestaw zawiera sondy o co najmniej dwóch długościach i dwóch kątach nachylenia oraz cylindry o co najmniej trzech średnicach: / - sonda 40 mm o kącie nachylenia 15 stopni / - sonda 60 mm o kącie nachylenia 30 stopni
	Oferowany powyżej wielokanałowy aplikator dopochwowy typu multichannel posiada kanały o krzywiźnie odpowiadającej zakrzywieniu końca aplikatora w celu optymalnego napromienienia sklepienia pochwy		NIE - 0 pkt / TAK – 2 pkt
	Oferowany zestaw aplikatora ginekologicznego typu Fletcher z funkcją aplikacji śródtkankowych - 1kpl, przystosowany do obrazowania CT/MR. / Zawiera owoidy (z otworami na igły) w czterech rozmiarach, przy czym największy rozmiar, czyli średnica przekroju wynosi nie więcej niż 25 mm oraz sondy domaciczne o co najmniej trzech kątach nachylenia ( 15°, 30° i 45° ) i czterech długościach (30mm, 40mm, 50mm, 60mm).		NIE - 0 pkt / TAK – 1 pkt
	Oferowany w punkcie 45 aplikator: / - posiada przewód wewnątrzmaciczny z możliwością wykorzystania w nim igły śródtkankowej / - zapewnia możliwość dodatkowej separacji owoid
	Zestaw igieł plastikowych zakończonych ostro przystosowanych do obrazowania CT/MR, / do wykorzystania w aplikacjach śródtkankowych z aplikatorem typu Fletcher - minimum 150 szt.
	zestaw przewodów prowadzących do igieł plastikowych umożliwiających blokowanie igieł w owoidach - minimum 150 szt.
	Narzędzie do wprowadzania igły na żądaną głębokość
	Podstawowy zestaw aplikatora ginekologicznego typu Fletcher przystosowany do obrazowania CT bez możliwości aplikacji śródtkankowych – 1 kpl. Zestaw zawiera owoidy w co najmniej 4 rozmiarach nie większych niż 30mm (16mm, 20mm, 25mm, 30mm) oraz sondy domaciczne o co najmniej trzech kątach nachylenia ( 15°, 30° i 45° ) i regulowanej długości
	Zestaw szablonu prostaty do posiadanego systemu planowania leczenia prostaty w czasie rzeczywistym w komplecie z igłąmi metalowymi i usztywniaczami w ilości 50 szt. z przewodami transferowymi kompatybilnymi z dostarczonym aparatem HDR
	Zestaw aplikatora do brachyterapii oskrzelowej obejmujący: / - aplikator dooskrzelowy, kompatybilny z CT i NMR – min. 100 szt. / - złączka do aplikatorów oskrzelowych – min. 5 szt.
	Zestaw do brachyterapii piersi ( APBI) oparty na systemie aplikatorów elastycznych (minimum 150 szt .) z akcesoriami do cięcia i ogranicznikami oraz niezbędnymi akcesoriami do przeprowadzenia aplikacji.
	Zestaw do brachyterapii piersi zawierający system mocowania ograniczników bez konieczności szycia (np. zgrzewanie) oraz zapewniający stałą długość implantów oraz ich numerację.
	Zestaw aplikatora do brachyterapii piersi oraz aplikacji śródtkankowych zapewniający możliwość dostosowania długości do wymaganej lokalizacji terapeutycznej bez konieczności pozostawiania prowadnic poza ciałem pacjenta
	Zestaw do brachyterapii piersi oparty na systemie aplikatorów metalowych (minimum 30 szt. aplikatorów) z akcesoriami niezbędnymi do przeprowadzenia aplikacji.
	Aplikatory skórny typu flap do brachyterapii powierzchniowej w komplecie z giętkimi przewodami wszczepianymi w ilości min. 280 szt. i guziczkami blokującymi w ilości minimum 280 sztuk
	Oferowany aparat HDR kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego aplikatorami użytkowanymi z aparatem microSelectron HDR			NIE - 0 pkt / TAK – 1 pkt
	Specjalistyczne oprzyrządowanie do brachyterapii prostaty w czasie rzeczywistym lub aktualizacja do najnowszej wersji posiadanego systemu Oncentra Prostate
	Możliwość planowania na obrazach USG, CT, MR w oferowanym lub zaktualizowanym systemie REAL TIME
	Oferowany lub zaktualizowany system REAL TIME zapewnia obrazowanie 3D w trakcie planowania brachyterapii w czasie rzeczywistym, bez konieczności wykorzystywania funkcjonalności export/import
	Oferowana lub zaktualizowany konfiguracja systemu REAL TIME zapewnia system kodowania kroczącego z ciągłymi pomiarami kroczącymi i systemem stabilizującym kompatybilny z posiadanym steperem
	Oferowana lub zaktualizowany konfiguracja systemu REAL TIME zapewnia funkcję manualnego i automatycznego konturowania
	Oferowana lub zaktualizowany konfiguracja systemu REAL TIME zapewnia automatyczne pozycjonowanie kateterów
	Oferowana konfiguracja systemu REAL TIME zawiera głowicę typu convex kompatybilną z posiadanym USG PROSOUND ALPHA 6
	Oferowana konfiguracja systemu REAL TIME zawiera głowicę endorektalną dwupłaszczyznową kompatybilną z posiadanym USG PROSOUND ALPHA 6
	Oferowana konfiguracja systemu REAL TIME zapewnia zestaw centrujący – płytka prowadząca kompatybilna posiadanym USG PROSOUND ALPHA 6
	Oferowana konfiguracja systemu REAL TIME zapewnia zestaw prowadzący – płytka centrująca kompatybilna z posiadanym USG PROSOUND ALPHA 6
	Oferowana konfiguracja systemu REAL TIME zapewnia zestaw dwuramiennej ramki czołowej z oznaczeniem siatki kompatybilnej z posiadanym USG PROSOUND ALPHA 6
	Oferowana konfiguracja systemu REAL TIME zapewnia zestaw metalowych płytek fiksujących, kompatybilnych z posiadanym USG PROSOUND ALPHA 6
	Dedykowany fantom prostaty – 1 szt.
	Pozostałe wyposażenie
	Kompletny zestaw przewodów transferowych zapewniający podłączenia oferowanych aplikatorów oraz wyposażenia do kontroli jakości
	Kompletny zestaw znaczników do oferowanych aplikatorów przeznaczonych do obrazowania CT i MR
	Płytka mocującą do różnych aplikatorów ginekologicznych w tym do waginalnego – 1szt.
	Zestaw pojemników do sterylizacji dla oferowanych aplikatorów
	Stacja planowania leczenia brachyterapii z opcją planowania w czasie rzeczywistym
	Oprogramowanie do planowania brachyterapii w czasie rzeczywistym - wymagania ogólne
	Specjalistyczne oprogramowanie do planowania 3D brachyterapii prostaty w czasie rzeczywistym
	Oprogramowanie kompatybilne z oferowanym aparatem HDR
	Akwizycja obrazów w czasie rzeczywistym z posiadanego ultrasonografu podłączonego do stacji planowania
	Obrazowanie 3D USG w trakcie planowania brachyterapii w czasie rzeczywistym bez konieczności wykorzystywania funkcjonalności export/import
	Import obrazów CT i/lub MR w standardzie DICOM wraz z rekonstrukcją objętości 3D
	Możliwość planowania na obrazach posiadanego USG PROSOUND ALPHA 6
	Funkcjonalność fuzji obrazów CT i/lub MR z obrazami posiadanego USG PROSOUND ALPHA 6 w czasie rzeczywistym
	Implantacja igieł pod kontrolą posiadanego USG PROSOUND ALPHA 6 z wyświetlaniem obrazu w czasie rzeczywistym
	Współpraca z posiadanym stepperem NUCLETRON
	Funkcjonalność konturowania ręcznego i automatycznego
	Możliwość konturowania na obrazach USG w czasie rzeczywistym
	Konturowanie na wybranych płaszczyznach
	Automatyczne rozpoznawanie kateterów/igieł na obrazach USG
	Obliczanie dawki pochłoniętej w czasie rzeczywistym
	Obliczenia dawki zgodnie z formalizmem raportu AAPM TG-43
	Obliczanie rozkładu dawki 3D wraz z histogramem dawka-objętość dla wrysowanych struktur
	Możliwość planowania z zastosowaniem optymalizacji, w tym optymalizacji wielokryterailanej
	Prezentacja izodoz 3D na obrazach USG w czasie rzeczywistym
	Transfer planów leczenia do oferowanego aparatu HDR poprzez szpitalną sieć komputerową
	Realizacja planów leczenia na oferowanym aparacie HDR
	Generowanie raportu planu leczenia
	Zapamiętywanie danych pacjenta i planów leczenia
	Oferowany system planowania leczenia brachyterapii HDR 2D/3D zapewnia możliwość przygotowywania planów dla wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu microSelectron HDR		NIE - 0 pkt / TAK – 3 pkt
	Sprzęt komputerowy – brachyterapia w czasie rzeczywistym
	Komputer przenośny do celów planowania brachyterapii prostaty w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w pomieszczeniu zabiegowym
	Stacja planowania leczenia brachyterapii 3D lub aktualizacja do najnowszej wersji posiadanego systemu Oncentra Brachy
	Oprogramowanie w najnowszej dostępnej na rynku wersji na dzień składania oferty
	Oprogramowanie do obliczania rozkładu dawki dla oferowanego aparatu HDR, oferowanego źródła i wszystkich oferowanych aplikatorów
	Oprogramowanie w wersji zapewniającej wykorzystanie oferowanej konfiguracji aparatu HDR
	Ręczna rekonstrukcja kateterów
	Automatyczna rekonstrukcja kateterów		NIE - 0 pkt / TAK – 1 pkt
	Oprogramowanie do planowania brachyterapii na bazie obrazów rentgenowskich 2D
	Oprogramowanie do planowania brachyterapii na bazie obrazów 3D CT i MR
	Obliczenia dawki zgodnie z formalizmem raportu AAPM TG-43
	Obliczenia dawki zgodnie z raportem AAPM TG-186, w oparciu o zaawansowany algorytm typu Monte Carlo/Collapsed Cone/Acuros, co najmniej w zakresie oferowanych aplikatorów i źródła			NIE - 0 pkt / TAK – 1 pkt
	Opcja planowania odwrotnego “inverse planning”
	Minimum 2 metody optymalizacji - graficzna i geometryczna
	Prezentacja izodoz na przekrojach 2D w dowolnej płaszczyźnie badania CT i MR
	Prezentacja izodoz 3D
	Obliczanie dawek biologicznych
	Możliwość importowania obrazów w standardzie DICOM z posiadanych przez Zamawiającego urządzeń diagnostycznych poprzez szpitalną sieć komputerową
	Transfer planów brachyterapii z oferowanego oprogramowania do stacji sterującej oferowanym aparatem HDR poprzez szpitalną sieć komputerową
	Generowanie raportu planu leczenia
	Zapamiętywanie danych pacjenta i planów leczenia
	Oferowany system planowania leczenia brachyterapii HDR 2D/3D zapewnia możliwość przygotowywania planów dla wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu HDR		NIE - 0 pkt / TAK – 3 pkt
	Sprzęt komputerowy - brachyterapia 3D
	Komputer stacjonarny dla oferowanego oprogramowania do planowania brachyterapii 3D, w konfiguracji zgodnej z wymaganiami producenta oferowanego systemu – 2 sztuki
	Monitor min. 27 cali do oferowanego oprogramowania służącego do planowania brachyterapii 3D w konfiguracji zgodnej z wymaganiami producenta oferowanego systemu – 2 sztuki (monitory opisane w punkcie 126 mają być wykorzystane z dostarczonymi komputerami opisanymi w punkcie 125 do planowania leczenia brachyterapii 3D)
	Drukarka laserowa sieciowa A4 co najmniej o następujących parametrach: / - prędkość druku w czerni i kolorze (SO/IEC 24734) do 47 stron A4 /min, / - cykl pracy do 100000 stron/miesiąc, / - rozdzielczość wydruku czerń, kolor: 1200 x 1200dpi, / - tonery: czarny, błękitny, żółty, purpurowy, każdy min. na 20000 stron, / - podajnik na min. 500 arkuszy A4, / - automatyczny wydruk dwustronny
	Tablet do konturowania narządów krytycznych oraz targetów – 2 sztuki
	Switch umożliwiający wpięcie zestawów komputerowych do istniejącej sieci szpitalnej o następujących parametrach: DGS 300 -28x/24x10/100/1000 SFP+10GB
	Pozostałe wymagania
	Integracja i zapewnienie kompatybilności z istniejącą linią terapeutyczną zamawiającego HDR microSelectron		NIE - 0 / TAK – 5
	Oferent posiada zezwolenie Polskiej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności polegającej na instalowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze
	Instrukcje obsługi oprogramowania i aparatu HDR w języku angielskim w wersji elektronicznej
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji w języku polskim dla / poszczególnych oferowanych elementów (w tym aplikatorów i akcesoriów) w wersji papierowej min. 1 egzemplarz oraz w wersji elektronicznej
	W okresie gwarancji zapewnienie aktualizacji do najnowszych, dostępnych na rynku wersji oferowanego oprogramowania systemu planowania i aparatu HDR
	Okresowe przeglądy w okresie gwarancyjnym, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym nie rzadziej niż raz w roku, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem
	W okresie gwarancji zapewnienie wymiany elementów, w tym aplikatorów i wyposażenia, których deklarowany przez producenta czas użytkowania skończy się przed upływem okresu gwarancji, z wyjątkiem elementów jednorazowego użytku
	Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych aparatu HDR przez okres 10 lat od podpisania umowy.
	Informacje dodatkowe
	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem
	Utylizacja starego aparatu HDR wraz ze żródłem po wycofaniu go z użytkowania przez Zamawiającego (likwidacji środka trwałego)– dostarczenie dokumentu świadczącego o utylizacji aparatu HDR
	Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu
	Okres gwarancji min. 24 miesiące Gwarancja liczona od daty uruchomienia aparatury potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacji
	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)
	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów
	Szkolenie stanowiskowe personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji
	Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.	Częstotliwość przeglądów ………….………………..

*w rubryce „Oferowana parametry/funkcje/warunki*” Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wymagane
informacje, tj.: wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.
C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie
właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

E. System operacyjny do wyposażenia komputerów – warunki równoważności dla systemu Windows 10 Professional
MS Windows 10 Professional SP1 64 bit PL lub równoważny spełniający następujące warunki:
1.Dokonywanie darmowych aktualizacji i poprawek systemu w języku polskim przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2. Nie może ograniczać możliwości instalacji w przyszłości nowego powszechnie dostępnego sprzętu (sterowniki) oraz oprogramowania, w tym zgodności z oprogramowaniem użytkowanym i zakupionym przez Zamawiającego.
3. Musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem;
4. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);
5. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
6. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
7. Musi być zgodny z użytkowanym u Zamawiającego oprogramowaniem antywirusowym FortiClient;
8. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
9. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;
10. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
11. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem
użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;
12. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
13. Musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, zabezpieczony hasłem dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;
14. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
15. Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI;
16. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
17. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
18. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
19. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
20. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
21. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
22. Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
23. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
24. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
25. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
26. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
27. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
28. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;
29. Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2003/2012;
30. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
31. Możliwość przywracania plików systemowych;
32. Wsparcie dla architektury 64 bitowej;
33. Musi pozwalać na instalację oprogramowania użytkowanego na komputerach Zamawiającego w tym: MS Office 2010, 2013, 2016, 2019 w wersjach standard oraz pro (w tym MS Access), LibreOffice, programów systemu InfoMedica i AMMS firmy  Asseco Poland S.A.;
34. Musi pozwalać na instalację oprogramowania dostępnego w ramach podpisanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.
35. Musi pozwalać na instalację i poprawne funkcjonowanie oprogramowania służącego do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
36. Licencja musi:
- być nieograniczona w czasie,
- pozwalać na instalację zarówno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu,
- pozwalać na użytkowanie komercyjne,
- pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy;

Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10.

Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z uwagi na fakt, iż starsze wersje systemu Windows nie otrzymują wsparcia technicznego w postaci aktualizacji, a znaczna część komputerów użytkowanych przez pracowników Zamawiającego działa w tym systemie,
a pracownicy są przeszkoleni w jego obsłudze.

Ponadto komputer powinien posiadać :
Naklejona na obudowę oryginalna nalepka z kluczem produktu nadanym przez Microsoft (w formacie xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx).
Odpowiedni zapis o legalności zainstalowanego systemu w dokumencie sprzedaży.
W przypadku dostawy i zainstalowania przez Dostawcę systemu równoważnego, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich kosztów wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego, zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, szkoleń użytkowników sprzętu oraz szkoleń certyfikowanych administratora systemów informatycznych w jednostce Zamawiającego do której dostarczono oferowane rozwiązanie.